SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH    WE WŁOCŁAWKU

Włocławek, 25 czerwca 2020 r.

Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ/

Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:

Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatów RTG w ramach zadania pn. Zakup aparatów do diagnostyki obrazowej wraz z modernizacją i dostosowaniem pomieszczeń do pracowni radiologicznej

Nr zamówienia: SPZPS/PN/RTG/05/2020

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawą”, stosownie dla zamówień przekraczających kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tejże ustawy.

Informuję, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę, instalacja i uruchomienie aparatów RTG w ramach zadania pn. Zakup aparatów do diagnostyki obrazowej wraz z modernizacją i dostosowaniem pomieszczeń do pracowni radiologicznej, wykonawca zwrócił się do zamawiającego o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy, przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuję zmiany treści SIWZ:

W dniu 17.06.2020 r. jeden z wykonawców zwrócił się z zapytaniami o następującej treści:

Pytanie

„1. Dotyczy Zaktualizowany Załącznik nr 6 – Zestawienie parametrów technicznych, p. VII.7

Prosimy o dopuszczenie detektora z maksymalnym udźwigiem pacjenta stojącego na nim 100 kg, a wraz z detektorem zostanie dostarczona osłona na detektor, która rozszerza możliwości diagnostyczne pacjentów stojących do maksymalnej wagi 227 kg? Takie rozwiązanie nie stanowi już żadnego ograniczenia funkcjonalnego aparatu.

Obecnie postawiony wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty na wysokiej klasy cyfrowy sufitowy aparat RTG.

2. Dotyczy Zaktualizowany Załącznik nr 6 – Zestawienie parametrów technicznych, p. VII.13

Prosimy o dopuszczenie  dodatkowej osłony na detektor bezprzewodowy do wykonywania zdjęć pod obciążeniem o wytrzymałości minimum 227 kg? Jest to niewielka różnica w stosunku do wymagań Zamawiającego, a jest to wystarczająco duża wartość do wykonywania badań stóp pod obciążeniem.

Obecnie postawiony wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty na wysokiej klasy cyfrowy sufitowy aparat RTG.

3. Dotyczy Zaktualizowany Załącznik nr 6 – Zestawienie parametrów technicznych, p. XIV.7.

Prosimy o dopuszczenie zakresu ruchu wzdłużnego min. 88 cm? Zakres 88 cm ruchu blatu stołu nie jest przeszkodą w wykonywaniu żadnych badań, gdyż do ruchu tego należy dodać zakres ruchu szuflady z detektorem w stole min. 100 cm, oraz zakres ruchu kolumny z lampą min. 230 cm, co pozwala na swobodne wykonanie zdjęć pacjentowi w całym zakresie ponad 185 cm bez konieczności repozycjonowania pacjenta na stole.

Obecnie postawiony wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty na wysokiej klasy podłogowy cyfrowy aparat RTG.

4. Dotyczy Zaktualizowany Załącznik nr 6 – XXIV Stacje lekarskie – 2 zestawy

W ramach odpowiedzi na pytania Zamawiający dopuścił zaoferowanie monitorów diagnostycznych posiadających certyfikat wyrobu medycznego  w klasie I. Zamawiający został przez zadającego pytanie wprowadzony w błąd.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 5 listopada 2010 monitory diagnostyczne są wyrobem aktywnym (zgodnie z paragrafem 1 pkt. 1a oraz pkt. 3) przeznaczonym do diagnostyki obrazowej, co w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Reguła 10) sprawia, że powinny posiadać certyfikat klasy min. IIa.

Dodatkowo firma NEC, na którą powołuje się zadający pytanie, od ok. 3 lat nie produkuje monitorów medycznych.

Czy w związku z tym, Zamawiający wymaga, aby oferowane monitory diagnostyczne służące do wykonywania opisu badań przy stacji lekarskiej posiadały certyfikat medyczny min. klasy IIa?

5. Dotyczy „Wyjaśnienie wraz ze zmianą treści SIWZ” z dnia 16 czerwca 2020

Czy Zamawiający potwierdza, że przedstawione na stronie 14 ww. dokumentu pytania dotyczące mammografu zostały opublikowane przez pomyłkę i prowadzone postępowanie nr SPZPS/PN/RTG/05/2020 nie obejmuje dostawy mammografu?”

Odpowiedź

Pytanie nr 1 – 4 – Tak, zamawiający dopuszcza i zmienia Załącznik nr 6 do SIWZ - Zestawienie parametrów technicznych dla zamówienia pn. Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatów RTG w ramach zadania pn. Zakup aparatów do diagnostyki obrazowej wraz z modernizacją i dostosowaniem pomieszczeń do pracowni radiologicznej.

Pytanie nr 5 – Zgodnie z SIWZ.

W dniu 18.06.2020 r. jeden z wykonawców zwrócił się z zapytaniami o następującej treści:

Pytanie

„Pytanie nr 1    II. Sufitowy statyw 3D na lampę RTG. Pozycja nr 22

Bezprzewodowy pilot do zdalnego sterowania ruchami pionowym, poziomym i obrotowym lampy na kolumnie sufitowej z dowolnego miejsca pracowni i sterowni.

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, tzn. możliwość sterowania ruchami pionowym, poziomym i obrotowym lampy na kolumnie sufitowej, poprzez pilota zdalnego sterowania oraz przyciski znajdujące się z przodu i z tyłu zawieszenia lampy rtg.

Uzasadnienie:

Proponowane, równoważne rozwiązanie, umożliwia sterowanie ruchami aparatu zarówno z pracowni jak i ze sterowni.

Pytanie nr 2     III. Lampa RTG i kolimator     Pozycja nr 3

Moc ogniska małego ≥ 40 kW (Zgodnie z IEC 60613)

Prosimy o dopuszczenie lampy RTG zgodnej z IEC 60613,  o mocy ogniska małego 38 kW.

Uzasadnienie:

Proponowana wartość nieznacznie odbiega od wymaganej i w żaden sposób nie wpływa na pogorszenie pracy użytkownika, nie ogranicza możliwości diagnostycznych aparatu oraz gwarantuje najwyższą jakość uzyskiwanych obrazów.

Pytanie nr 3      Lampa RTG i kolimator     Pozycja nr 6

Szybkość chłodzenia≥ 140kHU/min

Prosimy o dopuszczenie lampy RTG, renomowanego producenta z szybkością chłodzenia 132 kHU/min.

Uzasadnienie:

Proponowana przez nas lampa RTG z możliwością chłodzenia na poziomie 132 kHU/min gwarantuje optymalną pracę aparatu płucno-kostnego oraz zapewnia, że w trakcie badań maksymalna pojemność cieplna lampy nie zostanie wykorzystana nawet w 20%.

Pytanie nr 4     V. Uniwersalny stół diagnostyczny      Pozycja nr 5

Zakres ruchu wzdłużnego blatu ≥ 80 cm

Prosimy o dopuszczenie stołu diagnostycznego z zakresem ruchu wzdłużnego blatu, wynoszącym 75 cm oraz przesuwie szuflady Bucky w zakresie 80 cm.

Uzasadnienie:

Proponowany aparat umożliwia przeprowadzenie wszelkich, stosowanych w rentgenodiagnostyce badań na stole diagnostycznym.

Pytanie nr 5     VI Statyw do zdjęć odległościowych    Pozycja nr 2

Minimalna możliwa odległość środka panela, licząc od podłogi ≤ 35 cm

Prosimy dopuszczenie statywu do zdjęć odległościowych o min. możliwej odległości środka panelu, licząc od podłogi, wynoszącej 38 cm.

Uzasadnienie:

Proponowany statyw do zdjęć odległościowych, umożliwia przeprowadzenie badania stawu kolanowego zarówno u dorosłych jak i dzieci, bez potrzeby stosowania jakichkolwiek podnóżków.

Pytanie nr 6 dot. Aparat podłogowy XIII Generator RTG Pozycja nr 1

Generator wysokiej częstotliwości min 100 kHz

W części IV Generator RTG, dotyczącej aparatu z zawieszeniem sufitowym, Zamawiający również stawia wymóg dostawy generatora wysokiej częstotliwości, jednak bez podania wartości kHz.

Wnosimy o ujednolicenie specyfikacji i dopuszczenie Generatora RTG, który spełnia określony wymóg, czyli jest generatorem HF, wysokiej częstotliwości.”

Odpowiedź

Pytanie nr 1 – 6 – Tak, zamawiający dopuszcza i zmienia Załącznik nr 6 do SIWZ - Zestawienie parametrów technicznych dla zamówienia pn. Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatów RTG w ramach zadania pn. Zakup aparatów do diagnostyki obrazowej wraz z modernizacją i dostosowaniem pomieszczeń do pracowni radiologicznej.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuję zmiany treści SIWZ:

1. Zestawienie parametrów technicznych – załącznik nr 6 do SIWZ otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszych wyjaśnień wraz ze zmianą treści SIWZ.

Załączniki:

1) Zaktualizowane Zestawienie parametrów technicznych – załącznik nr 6 do SIWZ.

Sławomir Paździerski

Dyrektor SPZPS we Włocławku

25 czerwca 2020 r.

Otrzymują:

1.	wykonawcy, którzy zwrócili się o wyjaśnienie treści SIWZ

2.	wszyscy wykonawcy, którym zamawiający przekazał SIWZ

Do zamieszczenia:

1.   na stronie internetowej zamawiającego